Interface Control Document

① サブシステム：レーザー光源

レーザー光源サブシステムは、光源本体、電源、冷却系、制御系、モニター系、インターロックシステム（安全管理用）からなる。また、光源全体は、クリーン環境下におかれる。

②　システムの所掌範囲

光源本体は、半導体レーザー励起Nd:YAGレーザーをベースにした、注入同期レーザーシステムと光増幅器からなる。電源は、商用交流電源から励起LDを駆動する安定化電源、制御系を駆動する安定化電源からなる。冷却系は、励起LDとレーザー結晶を水冷する。制御系は、機械的・光学的な制御素子と制御用電気回路群からなる。モニター系は、レーザー装置の状態を見るための測定器類を総合して言う。インターロックシステムは、緊急事態に備えて、レーザー発振の安全な停止を行なうシステムである。

他のシステムとの接続

- 出力光→入射光学系		光

- 干渉計→制御信号系		電気信号

- モニター系→データ収録系		電気信号

- 施設→電源				商用電源

- 施設→冷却水系			水

- 施設→インターロック系		電気信号

- 施設→光源全体			クリーンルームの設置

- 干渉計→インターロック系		電気信号

③ サブシステムへの要求仕様の整理

  - 出力：150 W

  - 波長：1064 nm

  - 周波数雑音＠100Hz,

  - 強度雑音＠100Hz，

  - 周波数制御帯域	＞1 MHz

  - 入力端子：周波数制御、強度制御、インターロック

  - 出力信号：出力、制御信号レベル、温度、発振モード、内部情報

  - 電源：単相200 V、150A（例起用LD、冷却装置）

  - 電源：単相100 V、100A（制御装置、モニター装置等）

  - クリーン度：クラス100

  - 1次冷却水：15度、流量：TBD

④関連するサブシステム間のインターフェースの定義：

- 出力光→入射光学系

  - 入射光学系の光学モードに合わせて、レーザービームの光学軸の位置・角度（アラインメント）、ビーム半径の調整。

  - アラインメント調整用のミラー角度はデジタル制御可能なマウントを用いる。

- 干渉計→制御信号系

  - 周波数制御信号：アナログ信号、帯域１MHz

  - 強度制御信号：アナログ信号、大域1MHz

  - インターロック：デジタル信号（DC付近）

  - アラインメント制御：デジタル信号（DC付近）

- モニター系→データ収録系

  - 出力：アナログ信号（高速10kHz）、デジタル信号（DC付近）

  - 制御信号レベル：アナログ信号（高速10kHz）、デジタル信号（DC付近）

  - 温度：デジタル信号（DC付近）

  - 発振モード：TBD

  - 内部情報：TBD

- 施設→電源

  - 単相200 V、150A

  - 単相100 V、100A

- 施設→冷却水系

  - 1次冷却水：15度、流量：TBD

- 施設→インターロック系	電気信号

  - 非常事態通報：デジタル信号

- 施設→光源全体	クリーンルームの設置

  - 光源全体は、独立したクリーンルーム内に設置

  - 出入り口のセンサーでインターロックを行なう

  - 干渉計を収納する真空タンクにつながる入射窓フランジは、クリーンルーム内に設置

- 干渉計→インターロック系	電気信号

  - 非常事態通報：デジタル信号

  - アンロック信号：デジタル信号