## Slide 1: KAGRA用防振装置のプレアイソレータの性能測定 II
高橋竜太郎，山元一広，内山隆，石崎秀晴，高森昭光，宮川治， 上泉眞裕，Riccardo DeSalvo，Ettore Majorana，Eric Hennes， Jo van den Brand，Alessandro Bertolini，Nicholas Lockerbie， 大橋正健，黒田和明，KAGRA Collaboration
東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 博士１年 関口貴令

## Slide 2: Overview
Ligo Livingston
Pre-Isolator
KAGRA防振系の最上部に位置するPre-Isolatorのプロトタイプを作成、性能試験を実施している
Pre-Isolatorの役割: * 初段防振 * 防振系全体のDC位置制御 * 振り子のモードのダンピング
本講演では、プレアイソレータのDC位置制御、モードダンピングの試験に関して報告する

## Slide 3: Pre-Isolator, Purpose of this Work
~1.2 m
試験マス
倒立振り子
水平方向にはX, Y, θ の3自由度
・温度変化等によるドリフトの制御
・共振周波数での大きな揺れのダンプ
観測中は
が必要！

## Slide 4: Pre-Isolator, Purpose of this Work
~1.2 m
試験マス
LVDT (変位センサー) 電磁アクチュエータ
DCポジショニング用ばね
これらのセンサー、アクチュエータによる3自由度同時制御を行う

## Slide 5: Experimental Setup
デジタルシステム（構築：宮川氏）を用いたリアルタイム制御
多チャンネルの信号を同時処理でき、リアルタイムで制御フィルターを変更できる
⇒多自由度の制御を行いやすい
Pre-Isolator
Prototype
Digital System & Electric Devices
Client PC
クライアントシステムの表示例
＠東京大学柏キャンパス宇宙線研究所

## Slide 6: Position Sensor Output Spectrum
・地面振動で励起される揺れを3個のLVDTで測定
・機械モードの共振周波数のピークを確認
[count/rtHz]

## Slide 7: Conversion to X, Y, θ Displacements
・各LVDTをキャリブレーション (V/mm)
・幾何学的配置から、X, Y, θ の変位量を計算
[μm/rtHz]
X Y θ

## Slide 8: Conversion to X, Y, θ Displacements
ワイヤーの捩れモード (0.042 Hz)
倒立振り子 並進モード (0.133 Hz)
倒立振り子 回転モード (0.207 Hz)
振り子の 並進モード (0.357 Hz)
吊したマスの傾きモード (0.865 Hz)
・X, Yの並進運動に関する共振は縮退している
[μm/rtHz]

## Slide 9: Actuation Efficiency
・各アクチュエータにDC電圧を加え、X, Y, θへの出力を測定
・各自由度の運動のみ励起するようなアクチュエータ出力バランスを計算
X Y Yaw
Act 1 0.0672 0.0762 0.0864
Act 2 -0.0759 0.1656 -0.1492
Act 3 0.1472 0.0321 -0.1181
[μm/count]
Act 1 Act 2 Act 3
X 2.6066 -2.0779 4.5320
Y 5.4585 3.6455 - 0.6122
Yaw 4.73255 -1.599 - 2.9850
逆行列
Notes: ct

## Slide 10: Response to X, Y, θ Actuation
Actuator X
Actuator Y
Actuator θ
X Y θ
バーチャルなX, Y, θのアクチュエータから各自由度の変位への伝達関数を測定
Yからθへのカップリングがやや大きい
センサーの対角化が完全ではないことが原因であると思われる

## Slide 11: Active Control Setup
0
180
-180
・制御フィルター設計
共振付近では速度に比例するフィードバック力（ダンピング）
DCでゲインを大きく（DC制御）
高周波でノイズを導入しないようカットオフ(> 5 Hz)
共振ピークのある領域
∝f
∝f-1
∝f-2

## Slide 12: Active Control Demonstration
Displacement [μm]
Damping ON
DC Control ON
Xに500 μmのオフセット
ダンピングにより共振周波数での揺れを抑えることに成功
ステージのDC位置を制御することに成功

## Slide 13: Summary
・倒立振り子で支えられたステージの3自由度同時制御
・センサー、アクチュエータをX, Y, θに対角化、制御自由度の分離
・機械共振のダンピング、およびステージのDC位置の制御に成功
Future Works
・制御雑音の見積もり
・センサーの対角化の精度向上
・加速度計を導入した場合の制御の考察
・スプリングによるDC位置の調整

## Slide 14: Thank you for your attention
Questions?

## Slide 15: Appendices

## Slide 16: Inverted Pendulum Tuning
・荷重を増やすと共振周波数が下がる
・並進モードの周波数が0.13 Hzの状態で制御実験を実施
Adding mass on the stage
0.13 Hz

## Slide 17: Response to Virtual X Actuation

## Slide 18: Response to Virtual Y Actuation

## Slide 19: Response to Virtual θ Actuation

## Slide 20: Active Damping Result (Spectrum)
Damped
[μm/rtHz]
・振り子の捩れモードは制御フィルターの設計上ダンプされていないが、その下に吊られるEddy Current Damper によりダンピングされる予定である

## Slide 21: Active Damping Result (Residual RMS)
(50μm, 20μm, 10μm)  (2μm, 2μm, 4 μm)
[μm]