## Slide 1: （大型重力波検出器のための低周波防振装置に関する研究）
理学系研究科 物理学専攻 宇宙線研究所 重力波推進室
関口貴令
SEKIGUCHI Takanori
2016.1.18
博士論文審査会
A Study of Low Frequency Vibration Isolation System
for Large scale gravitational wave detectors

## Slide 2: 博士論文の構成
1. Introduction
2. Vibration isolation
3. Seismic Attenuation System
4. Seismic attenuation in KAGRA
5. Active suspension control
6. Performance test of SAS components
7. Type-B SAS prototype
8. Performance test of type-B SAS prototype
9. Conclusion and future works
研究動機
低周波防振装置の概要
防振装置の制御
制御実験
まとめ
0. 構成

## Slide 3: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
3. 防振装置の制御
0. 構成

## Slide 4: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
3. 防振装置の制御
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
1. 研究動機

## Slide 5: 重力波
一般相対性理論で予言される時空の“さざなみ”
間接証拠はあるが、未だ直接検出されていない
直接検出の意義：
  一般相対性理論の検証
  重力波天文学の創生
1. 研究動機
Picture obtained by http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw

## Slide 6: 重力波の検出方法
1. 研究動機
重力波による潮汐効果をレーザー干渉計で検出
光の伝播距離が長いほど信号が大きい ⇒大型干渉計

## Slide 7: 重力波観測プロジェクト
1. 研究動機
Gen. | Project | Baseline | Obs. | Place
1st | TAMA | 0.3 km | 1999~ | Japan
 | GEO | 0.6 km | 2000~ | Germany
 | LIGO | 4 km/2 km | 2001~ | USA
 | Virgo | 3 km | 2002~ | Italy
2nd | Adv. LIGO | 4 km x 2 | 2016~ | USA
 | Adv. Virgo | 3 km | 2016~ | Italy
 | KAGRA | 3 km | 2018~ | Japan
3rd | ET | 10 km | 2025~ | 
TAMA
GEO
Virgo
→Adv. Virgo
LIGO
→Adv. LIGO
KAGRA
第1世代検出器による観測では重力波は検出されなかった
第2世代検出器の建設・アップグレードが現在進行中

## Slide 8: 大型低温重力波望遠鏡KAGRA
1. 研究動機
3 km
3 km
山頂から～1000 m
国内の第2世代重力波検出器
神岡鉱山の地下環境に建設
鏡を極低温に冷却し熱振動を抑える
トンネル掘削、真空槽導入完了
2018年より本観測開始予定

## Slide 9: 第2世代重力波検出器の感度
1. 研究動機
第1世代 (LIGO)
第2世代 (KAGRA)
第3世代 (ET)
地面振動雑音低減
熱雑音低減
量子雑音低減

## Slide 10: 低周波の重力波観測
中性子星連星合体のパラメータ決定性の向上
回転パルサーからの重力波検出 (e.g. Vela Pulsar)
中質量ブラックホール連星合体の重力波観測
観測帯域の拡張（~50 Hz から~10 Hzへ）のメリット
スピンダウン比から計算されるパルサーの重力波最大振幅 (by K. Izumi PhD Thesis)
1. 研究動機

## Slide 11: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
3. 防振装置の制御
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
2. 低周波防振装置の概要

## Slide 12: 地面振動雑音
2. 低周波防振装置の概要
地面の常微動が鏡をランダムに揺らし光路長を変動
重力波による光路長変動と区別できない ⇒地面振動雑音

## Slide 13: 地面振動雑音に対する要求
2. 低周波防振装置の概要
10-8
重力波の観測帯域(>10 Hz)で地面振動雑音が感度を汚さない
地面振動（東京）
地面振動（神岡サイト）
KAGRAの目標感度 （鏡の変位換算）
⇒8-10桁程度の振動抑制が必要
定常地面振動スペクトルとKAGRA目標感度の比較

## Slide 14: 防振の基本原理
2. 低周波防振装置の概要
共振周波数より高い周波数帯域で防振
共振周波数が低いほど高い防振特性
単ばね系の振動伝達特性

## Slide 15: 多段振り子/ばね
2. 低周波防振装置の概要
振り子の段数を増やすとより急峻な防振特性を示す
多段振り子の振動伝達特性

## Slide 16: 低周波防振装置
2. 低周波防振装置の概要
KAGRA用防振装置概観
SAS (Seismic Attenuation System)
KAGRAでは低周波の重力波（~10 Hz）を 観測するため、低周波防振装置SASを採用
倒立振り子、GASフィルターと呼ばれる、 低周波振動子を利用した防振装置
倒立振り子 (IP)
水平方向防振 (f0~0.05 Hz)
倒立振り子による
水平防振ステージ
鏡の周りの
サスペンション
Geometric Anti-Spring (GAS) Filter
鉛直方向防振 (f0~0.3 Hz)
←鏡
GASフィルターによる
多段防振系

## Slide 17: SASの実績
2. 低周波防振装置の概要
第1世代検出器TAMAにてTAMA-SAS導入、低周波の感度改善を実現
課題：
  鏡の低周波揺らぎにより、干渉計制御雑音や非線形雑音が感度を制限
  低周波の共振励起により干渉計動作が阻害される
TAMA-SAS概観図
TAMA-SAS導入による感度改善
観測帯域外(<1 Hz)の低周波の揺れが問題
←倒立振り子
←GASフィルタ
←GASフィルタ
鏡→

## Slide 18: KAGRA-SASの特徴
2. 低周波防振装置の概要
鏡の低周波の揺らぎを抑えるダンパーおよび制御用センサ・アクチュエータを多く新たに導入
制御のシミュレーション、テストを事前に行い、要求を満たすかどうかを検証 （本研究のメイン）
ワイヤーの捩れモード用
渦電流ダンパー
GASフィルター
温度ドリフト制御のための
変位センサー・アクチュエータ
OSEM（光センサ＋アクチュエータ） による振り子の共振のダンピング

## Slide 19: KAGRA-SASの構造と配置
2. 低周波防振装置の概要
水平8段
垂直6段
[低温]
水平5段
垂直3段
水平3段
垂直2段
要求される振動レベルに応じた3種類の装置
本研究ではType-B 防振装置について検証

## Slide 20: KAGRA-SASの防振性能の見積
剛体モデルを用いたシミュレーションによる計算
10 Hz以上の観測周波数帯域で振動要求を満たすよう設計
地面振動
要求振動レベル
鏡の振動
低周波の振動

## Slide 21: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
3. 防振装置の制御
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
3. 防振装置の制御

## Slide 22: 制御の必要性
重力波に対する感度を保つため干渉計のロックが必要
光路長が波長の整数倍になるよう鏡の距離を制御
鏡間の距離や鏡の角度が大きく揺らぐと、干渉計はロックせず安定に動作しない
3. 防振装置の制御
（腕共振器の場合、およそ1 pm以下に抑える）

## Slide 23: 防振装置のアクティブ制御
振り子の共振、ドリフトにより鏡は低周波で大きく揺らぐ ⇒干渉計の安定動作に影響
装置の低周波の揺れをセンサー・アクチュエータを用いて制御
（防振装置のアクティブ制御）
センサー、アクチュエータの雑音によって鏡が逆に揺らされないよう設計（制御雑音への要求）
3. 防振装置の制御

## Slide 24: 干渉計のフェーズと制御への要求
3. 防振装置の制御
1. Calm-down Phase
・大きな外乱で鏡が揺れている状態
・揺れを抑えるダンピング制御が必要
・典型的な減衰時間 ~1 min.
2. Lock-acquisition Phase
・干渉計をロックに引き込む段階
・鏡の速度のRMS < ~0.5 μm/sec
・鏡の角度揺れのRMS < ~1 μrad
3. Observation Phase
・干渉計がロック、重力波を観測中
・観測帯域 (>10 Hz)で制御雑音が 要求振動レベルを下回る
RMS: Root Mean Square

## Slide 25: KAGRA-SASの制御トポロジー
3. 防振装置の制御
・倒立振り子の制御
鏡の水平位置のドリフト制御
振り子モードのダンピング
鏡の速度RMSの低減
・GASフィルターの制御
鉛直方向のドリフト制御
・鏡周りの制御
鏡周りのモードのダンピング
鏡のアラインメント制御
鏡の角度揺れRMSの低減

## Slide 26: センサー・アクチュエータ
LVDT (Linear Variable Differential Transducer)
OSEM (Optical Sensor and Electro-Magnetic actuator)
3. 防振装置の制御
Geophone （速度地震計）
Optical lever （光テコ）
＋コイル磁石アクチュエータ
倒立振り子・GASフィルターのドリフト制御
倒立振り子のダンピング制御
鏡周りのモードのダンピング制御
鏡のアラインメント制御

## Slide 27: 自由度の分離
3. 防振装置の制御
鏡周りのモードのダンピング制御
水平3自由度の制御
6自由度制御
3自由度制御

## Slide 28: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
3. 防振装置の制御
4.制御実験

## Slide 29: Type-B SAS プロトタイプ
4.制御実験
組立性、制御性の確認
本番との主な相違点
  鏡がダミー（アルミ製）
  干渉計無し（代わりにフォトセンサ導入）
  強力なアクチュエータ駆動回路
＠国立天文台三鷹キャンパス TAMA300 西エンド

## Slide 30: デジタル制御系
4.制御実験
KAGRA本番と同様のデジタルシステムを使用
16 kHzサンプリング、ADC, DAC分解能は16-bit
ADC, DACの量子化雑音 ~μV/√Hz 導入、制御帯域に制限 (<~100 Hz)
多自由度の複雑な制御を実装しやすい
（防振装置の制御帯域は~1 Hz程度）

## Slide 31: 懸架系の周波数応答チェック
4.制御実験
アクチュエータからセンサーへの伝達関数測定
剛体モデルによるシミュレーションとほぼ一致
高周波(>30 Hz)の応答はセンサーとアクチュエータの電磁気的なカップリング
中段マスのOSEMを用いて測定された伝達関数

## Slide 32: 制御試験結果
1. Calm-down Phase
ダンピング制御前後で各固有モードの1/e減衰時間を測定
制御後、干渉計の動作に影響する振動モードの減衰時間が1分以内 ⇒要求を満たす mode#22 :光軸に垂直に揺れるモード⇒干渉計の動作に影響無し
4.制御実験

## Slide 33: 制御試験結果
2. Lock-acquisition Phase
トップステージの速度スペクトル（地震計で測定）
RMS: 1 μm/sec ⇒ 0.5 μm/sec
鏡のRMS速度要求： 0.5 μm/sec
4.制御実験

## Slide 34: 制御試験結果
2. Lock-acquisition Phase
鏡の角度揺れスペクトル（光テコで測定）
測定時、台風の影響で0.1-1 Hzの地面振動が1桁大きかった （地面振動が静かな状況では < 1 μrad が期待される）
RMS: 8 μrad  2 μrad
RMS: 40 μrad  3 μrad
RMS角度要求： 1 μrad
4.制御実験

## Slide 35: 制御試験結果
3. Observation Phase
安定に干渉計がロックするかどうかテスト
干渉計の代わりに地面と鏡の相対変位を測るフォトセンサーに対しロック
4.制御実験

## Slide 36: 制御試験結果
3. Observation Phase
センサー雑音から干渉計（フォトセンサ）信号へのカップリングを測定
光テコの雑音からのカップリングがシミュレーションより1-2桁大きかった ⇒ アクチュエータの自由度間のカップリングの影響
4.制御実験
光テコの雑音からのカップリング
F2 LVDT からのカップリング

## Slide 37: 長期制御試験
長期測定のため、制御状態を自動的に切り替えるオートマトンの作成
4.制御実験

## Slide 38: 長期制御試験
5日間の安定制御に成功
地震でフォトセンサーのロックが落ちるも、5分以内に観測モードに復旧
4.制御実験

## Slide 39: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
3. 防振装置の制御
0. 構成

## Slide 40: まとめ
低周波の重力波を捉えるため、大型低温重力波望遠鏡KAGRAでは低周波防振装置SASを採用
SASを運用する上で必要な装置の制御をデザインし、プロトタイプを用いて実証試験を行った
実装した制御は安定に動作し、オートマトンを利用した制御により5日間の連続制御を実現
5. まとめ

## Slide 41: 今後の課題
フォトセンサーによる鏡の位置のロックには成功したが、干渉計をスムーズにロックできるかは未検証
KAGRAサイトと地面振動のレベルが異なるため、Lock-acquisition phaseで目標とするRMS角度の実現ができなかった。
鏡のアラインメント制御のセンサー雑音から干渉計信号へのカップリングが想定より大きかった。アクチュエータ対角化の最適化が求められる
本番ではアクチュエータ雑音の影響を抑えるためローパワーなアクチュエータの駆動回路を使用する必要があり、その際に制御できるかどうかは検討が必要
5. まとめ

## Slide 42: 以上です

## Slide 43: Appendices

## Slide 44: 制御試験結果
3. 防振装置の制御
2. Lock-acquisition Phase
制御後の地面から鏡の伝達関数の測定

## Slide 45: SASで用いる低周波振動子
2. 低周波防振装置の概要
倒立振り子
Inverted Pendulum (IP)
それぞれ水平、鉛直方向を防振
反ばね効果で共振周波数を低減 （IP: 50 mHz, GAS: 300 mHz）
GAS フィルター
Geometric Anti-Spring Filter

## Slide 46: 倒立振り子の制御
LVDT (磁場を利用した変位センサー) とgeophone (速度計測地震計) の2種類のセンサーを組み合わせて制御
3. 防振装置の制御
水平3自由度(X, Y, θz)の制御

## Slide 47: 大型低温重力波望遠鏡KAGRA
1. 研究動機
3 km
3 km
Power Recycling
Cavity
Signal Recycling
Cavity
Photo detector
干渉計のコンフィギュレーション：
極低温
Fabry-Perot Cavities

## Slide 48: 地面振動雑音への要求
2. 低周波防振装置の概要
振動スペクトル密度は10 Hzで10-8 – 10-11 m/√Hz程度
重力波による光路長変動は 10-20 m/√Hz程度
⇒10桁程度の振動抑制が必要
10-8
地面振動スペクトルとKAGRAの目標感度との比較

## Slide 49: センサー・アクチュエータ
LVDT (Linear Variable Differential Transducer)
OSEM (Optical Sensor and Electro-Magnetic actuator)
3. 防振装置の制御
Geophone （速度地震計）
Optical lever （光テコ）
＋コイル磁石アクチュエータ
倒立振り子・GASフィルターのドリフト制御
倒立振り子のダンピング制御
鏡周りのモードのダンピング制御
鏡のアラインメント制御

## Slide 50: 制御シミュレーション
3. 防振装置の制御
1. Calm-down Phase
2. Lock-acquisition Phase
3. Observation Phase
・干渉計の動作に影響する
固有モード減衰時間 < 1 min.