## Slide 1: （大型重力波検出器のための低周波防振装置に関する研究）
理学系研究科 物理学専攻 宇宙線研究所 重力波推進室
関口貴令
SEKIGUCHI Takanori
2016.1.18
博士論文審査会
A Study of Low Frequency Vibration Isolation System
for Large scale gravitational wave detectors

## Slide 2: 博士論文の構成
1. Introduction
2. Vibration isolation
3. Seismic Attenuation System
4. Seismic attenuation in KAGRA
5. Active suspension control
6. Performance test of SAS components
7. Type-B SAS prototype
8. Performance test of type-B SAS prototype
9. Conclusion and future works
研究動機
低周波防振装置の概要
防振装置の制御
制御実験
まとめ
0. 構成

## Slide 3: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
3. 防振装置の制御
0. 構成

## Slide 4: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
3. 防振装置の制御
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
1. 研究動機

## Slide 5: 重力波
一般相対性理論で予言される時空の“さざなみ”
間接証拠はあるが、未だ直接検出されていない
直接検出の意義：
  一般相対性理論の検証
  重力波天文学の創生
1. 研究動機
Picture obtained by http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw

## Slide 6: 重力波の検出方法
1. 研究動機
重力波による潮汐効果をレーザー干渉計で検出
光の伝播距離が長いほど信号が大きい ⇒大型干渉計

## Slide 7: 重力波観測プロジェクト
1. 研究動機
Gen. | Project | Baseline | Obs. | Place
1st | TAMA | 0.3 km | 1999~ | Japan
 | GEO | 0.6 km | 2000~ | Germany
 | LIGO | 4 km/2 km | 2001~ | USA
 | Virgo | 3 km | 2002~ | Italy
2nd | Adv. LIGO | 4 km x 2 | 2015~ | USA
 | Adv. Virgo | 3 km | 2016~ | Italy
 | KAGRA | 3 km | 2018~ | Japan
3rd | ET | 10 km | 2025~ | 
TAMA
GEO
Virgo
→Adv. Virgo
LIGO
→Adv. LIGO
KAGRA
第1世代検出器による観測では重力波は検出されなかった
第2世代検出器の建設・アップグレードが進行中、初検出を目指す

## Slide 8: 大型低温重力波望遠鏡KAGRA
1. 研究動機
3 km
3 km
山頂から～1000 m
国内の第2世代重力波検出器
神岡鉱山の地下環境に建設
鏡を極低温に冷却し熱振動を抑える
トンネル掘削、真空槽導入完了
2018年より本観測開始予定

## Slide 9: 第2世代重力波検出器の感度
1. 研究動機
第1世代 (LIGO)
第2世代 (KAGRA)
第3世代 (ET)
地面振動雑音低減
熱雑音低減
量子雑音低減

## Slide 10: 低周波の重力波観測
中性子星連星合体のパラメータ決定性の向上
回転パルサーからの重力波検出 (e.g. Vela Pulsar)
中質量ブラックホール連星合体の重力波観測
観測帯域の拡張（~50 Hz から~10 Hzへ）のメリット
スピンダウン比から計算されるパルサーの重力波最大振幅 (by K. Izumi PhD Thesis)
1. 研究動機

## Slide 11: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
3. 防振装置の制御
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
2. 低周波防振装置の概要

## Slide 12: 地面振動雑音
2. 低周波防振装置の概要
地面の常微動が鏡をランダムに揺らし光路長を変動
重力波による光路長変動と区別できない ⇒地面振動雑音

## Slide 13: 地面振動雑音に対する要求
2. 低周波防振装置の概要
10-8
重力波の観測帯域(>10 Hz)で地面振動雑音が感度を汚さない
地面振動（東京）
地面振動（神岡サイト）
KAGRAの目標感度 （鏡の変位換算）
⇒8-10桁程度の振動抑制が必要
定常地面振動スペクトルとKAGRA目標感度の比較

## Slide 14: 防振の基本原理
2. 低周波防振装置の概要
共振周波数より高い周波数帯域で防振
共振周波数が低いほど高い防振特性
単ばね系の振動伝達特性
|(x/x0)|

## Slide 15: 多段振り子/ばね
2. 低周波防振装置の概要
振り子の段数を増やすとより急峻な防振特性を示す
多段振り子の振動伝達特性

## Slide 16: 低周波防振装置
2. 低周波防振装置の概要
KAGRA用防振装置概観
SAS (Seismic Attenuation System)
KAGRAでは低周波の重力波（~10 Hz）を 観測するため、低周波防振装置SASを採用
倒立振り子、GASフィルターと呼ばれる、 低周波振動子を利用した防振装置
倒立振り子 (IP)
水平方向防振 (f0~0.05 Hz)
倒立振り子による
水平防振ステージ
鏡の周りの
サスペンション
Geometric Anti-Spring (GAS) Filter
鉛直方向防振 (f0~0.3 Hz)
←鏡
GASフィルターによる
多段防振系

## Slide 17: SASによる地面振動雑音低減
2. 低周波防振装置の概要
～数Hz程度まで地面振動雑音の壁を押し下げることができる
（原理的に）10 Hzよりさらに低周波の重力波観測も期待できる
KAGRA: SAS (水平8段, 鉛直6段防振)
Adv. LIGO: アクティブ2段防振＋4段振り子

## Slide 18: SASの実績
2. 低周波防振装置の概要
第1世代検出器TAMAにてTAMA-SAS導入、低周波の感度改善を実現
課題：
  鏡の低周波揺らぎにより、干渉計制御雑音や非線形雑音が感度を制限
  低周波の共振励起により干渉計動作が阻害される
TAMA-SAS概観図
TAMA-SAS導入による感度改善
観測帯域外(<1 Hz)の低周波の揺れが問題
←倒立振り子
←GASフィルタ
←GASフィルタ
鏡→

## Slide 19: KAGRA-SASの特徴
2. 低周波防振装置の概要
鏡の低周波の揺らぎを抑えるダンパーおよび制御用センサ・アクチュエータを多く新たに導入
制御のシミュレーション、テストを事前に行い、要求を満たすかどうかを検証 （本研究のメイン）
ワイヤーの捩れモード用
渦電流ダンパー
GASフィルター
温度ドリフト制御のための
変位センサー・アクチュエータ
OSEM（光センサ＋アクチュエータ） による振り子の共振のダンピング

## Slide 20: KAGRA-SASの構造と配置
2. 低周波防振装置の概要
水平8段
垂直6段
[低温]
水平5段
垂直3段
水平3段
垂直2段
要求される振動レベルに応じた3種類の装置
本研究ではType-B 防振装置について検証
13 m
3 m
2 m

## Slide 21: KAGRA-SASの防振性能の見積
剛体モデルを用いたシミュレーションによる計算
10 Hz以上の観測周波数帯域で振動要求を満たすよう設計
地面振動
要求振動レベル
鏡の振動
低周波の振動
Type-Bに関するシミュレーション結果：

## Slide 22: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
3. 防振装置の制御
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
3. 防振装置の制御

## Slide 23: 制御の必要性
重力波に対する感度を保つため干渉計のロックが必要
光路長が波長の整数倍になるよう鏡の距離を制御
鏡間の距離や鏡の角度が大きく揺らぐと、干渉計はロックせず安定に動作しない
3. 防振装置の制御
（腕共振器の場合、およそ1 pm以下に抑える）
重力波検出は長期観測が必須 ⇒ 安定動作がとても重要

## Slide 24: 防振装置のアクティブ制御
振り子の共振、ドリフトにより鏡は低周波で大きく揺らぐ ⇒干渉計の安定動作に影響
装置の低周波の揺れをセンサー・アクチュエータを用いて制御
（防振装置のアクティブ制御）
センサー、アクチュエータの雑音によって鏡が逆に揺らされないよう設計（制御雑音への要求）
3. 防振装置の制御

## Slide 25: 干渉計のフェーズと制御への要求
3. 防振装置の制御
1. Calm-down Phase
・大きな外乱で鏡が揺れている状態
・揺れを抑えるダンピング制御が必要
・典型的な減衰時間 ~1 min.
2. Lock-acquisition Phase
・干渉計をロックに引き込む段階
・鏡の速度のRMS < ~0.5 μm/sec
・鏡の角度揺れのRMS < ~1 μrad
3. Observation Phase
・干渉計がロック、重力波を観測中
・観測帯域 (>10 Hz)で制御雑音が 要求振動レベルを下回る
RMS: Root Mean Square

## Slide 26: KAGRA-SASの制御トポロジー
3. 防振装置の制御
・倒立振り子の制御
鏡の水平位置のドリフト制御
振り子モードのダンピング
鏡の速度RMSの低減
・GASフィルターの制御
鉛直方向のドリフト制御
・鏡周りの制御
鏡周りのモードのダンピング
鏡のアラインメント制御
鏡の角度揺れRMSの低減

## Slide 27: センサー・アクチュエータ
LVDT (Linear Variable Differential Transducer)
OSEM (Optical Sensor and Electro-Magnetic actuator)
3. 防振装置の制御
Geophone （速度地震計）
Optical lever （光テコ）
＋コイル磁石アクチュエータ
倒立振り子・GASフィルターのドリフト制御
倒立振り子のダンピング制御
鏡周りのモードのダンピング制御
鏡のアラインメント制御

## Slide 28: 制御ループの切り替え
3. 防振装置の制御
1. Calm-down Phase
3. Observation Phase
ロバストなダンピング制御
低RMS制御
低雑音制御
2. Lock-acquisition Phase

## Slide 29: 制御フィルタ設計
3. 防振装置の制御
ダンピングの強さの調整
低周波でのドリフト制御 （DCゲイン 102 -103）
センサーのブレンディング周波数の調整
機械共振による発振の回避（ノッチフィルタ）
観測帯域(>10 Hz) における制御雑音低減
例：アラインメント制御フィルターの設計
剛体モデルを利用した制御シミュレーション

## Slide 30: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
3. 防振装置の制御
4.制御実験

## Slide 31: 実験セットアップ

## Slide 32: Type-B SAS プロトタイプ
4.制御実験
組立性、制御性の確認
本番との主な相違点
  鏡がダミー（アルミ製）
  干渉計無し（代わりにフォトセンサ導入）
  ハイパワーのアクチュエータ
＠国立天文台三鷹キャンパス TAMA300 西エンド

## Slide 33: Type-B SAS プロトタイプ
4.制御実験
ダミー鏡
  重さ：11 kg （本物と同じ）
  寸法：φ250xH100 （本物と同じ）
倒立振り子
  支える重量： 830 kg
  共振周波数：80 mHz
GASフィルター
  共振周波数はそれぞれ F0: 0.33 Hz, F1: 0.38 Hz, F2: 0.44 Hz
全体
  高さ：3.2 m
  総重量：1.8 t

## Slide 34: デジタル制御系
4.制御実験
KAGRA本番と同等のデジタルシステム
デメリット： 量子化雑音( ~μV/√Hz)の導入、制御帯域の制限 (<~100 Hz)
多自由度の複雑な制御を実装可能
デジタルシステムの制御モニター画面の例：
倒立振り子制御（3自由度）
中段マス制御（6自由度）
テストマス制御（3自由度）
光テコ信号モニター
GAS制御 （3自由度）
フォトセンサ信号モニター
制御用リアルタイムPC
およびアナログ回路：
（サスペンションの制御帯域は1 Hz程度）

## Slide 35: 実験結果

## Slide 36: 機械応答チェック
4.制御実験
各自由度のアクチュエータからセンサーへの周波数応答を測定
剛体モデルによるシミュレーションとほぼ一致 ⇒懸架系は問題無く動作
中段マスのOSEMを用いて測定された伝達関数（6自由度）

## Slide 37: 制御試験結果
ダンピング制御前後で各固有モードの1/e減衰時間を測定
制御後、干渉計の動作に影響する振動モードの減衰時間が1分以内 ⇒要求を満たす mode#22 :光軸に垂直に揺れるモード⇒干渉計の動作に影響無し
4.制御実験
1. Calm-down Phase

## Slide 38: 制御試験結果
トップステージの速度スペクトル（地震計で測定）
RMS: 1 μm/sec ⇒ 0.5 μm/sec
鏡のRMS速度要求： 0.5 μm/sec
4.制御実験
2. Lock-acquisition Phase
RMS低減を確認、要求を満たす制御

## Slide 39: 制御試験結果
鏡の角度揺れスペクトル（光テコで測定）
測定時、台風の影響で0.1-1 Hzの地面振動が1桁大きかった （地面振動が静かな状況では < 1 μrad が期待される）
RMS: 8 μrad  2 μrad
RMS: 40 μrad  3 μrad
RMS角度要求： 1 μrad
4.制御実験
2. Lock-acquisition Phase

## Slide 40: 制御試験結果
干渉計の代わりに地面と鏡の相対変位を測るフォトセンサーに対しロック
鏡の変位を安定にロックできることを確認
4.制御実験
3. Observation Phase

## Slide 41: 制御試験結果
センサー雑音から干渉計（フォトセンサ）信号へのカップリングを測定
光テコの雑音からのカップリングがシミュレーションより1-2桁大きかった ⇒ アクチュエータの自由度間のカップリングの影響
カップリング低減が課題
4.制御実験
光テコの雑音からのカップリング
F2 LVDT からのカップリング
3. Observation Phase
Vertical mode

## Slide 42: 長期制御試験
長期測定のため、制御状態を自動的に切り替えるオートマトンの作成
4.制御実験

## Slide 43: 長期制御試験
5日間の安定制御に成功
地震でフォトセンサーのロックが落ちるも、5分以内に観測モードに復旧
4.制御実験

## Slide 44: 本日の流れ
1. 研究動機
2. 低周波防振装置の 概要
4. 制御実験
5. まとめ
・重力波とその検出原理 ・地上大型干渉計による重力波検出プロジェクト ・低周波の重力波観測
・防振の基本概念 ・低周波防振装置としてのSAS ・KAGRAにおける防振装置(KAGRA-SAS)
・実験セットアップ ・各種制御と性能確認 ・オートマトンによる自動制御
・まとめ ・今後の課題
・制御への要求 ・KAGRA-SASの制御トポロジー ・制御の設計
3. 防振装置の制御
0. 構成

## Slide 45: まとめ
低周波の重力波を捉えるためKAGRAでは低周波防振装置SASを採用
SASを運用する上で必要な装置の低周波制御をデザインし、プロトタイプを用いて実証試験を行った
実装した制御は安定に動作し、オートマトンを利用した制御により5日間の連続制御を実現した
5. まとめ

## Slide 46: 今後の課題
フォトセンサでなく干渉計をスムーズにロックできるかの検証
Lock-acquisition phaseで目標とするRMS角度の実現
  KAGRAサイトの地面振動レベルで検証
アラインメント制御雑音から干渉計信号へのカップリングの低減
  アクチュエータ対角化の最適化
Type-A, Type-Bp SASの制御系の設計
  Type-A ：低温懸架系の機械設計、低温で動作するセンサ
  Type-Bp ：センサ・アクチュエータの追加など制御系見直し
5. まとめ

## Slide 47: ご静聴ありがとうございました
Many Thanks: Ryutaro Takahashi, Riccardo DeSalvo, Fabian Pena-Arellano, Ayaka Shoda, Yoshinori Fujii, Mark Barton, Joris van Heijningen, Ettore Majorana, Alessandro Bertolini, Eric Hennes, Mark Beker, Eiichi Hirose, Jeff Kissel, Brian Lantz, Brett Shapiro, Tomotada Akutsu, Mitsuhiro Fukushima, Fumihiro Uraguchi, Hideki Ishitsuka, Hideharu Ishizaki, Yuta Michimura, Yoichi Aso, Raffaele Flaminio, Osamu Miyakawa, Masahiro Kamiizumi, Masayuki Nakano, Koki Okutomi, Kenji Ono, Kazuhiro Yamamoto, Naoatsu Hirata, Takashi Uchiyama, Dan Azuma, Yusuke Sakakibara, Takahiro Miyamoto, Liu Yingtao, Toshikazu Suzuki, Takayuki Tomaru, Yoshio Saito, Kentaro Komori, Yuya Kuwahara, Rie Kikuchi, Kazuaki Kuroda, Takaaki Kajita, and other ICRR & NAOJ staff members and KAGRA collaborators

## Slide 48: Appendices

## Slide 49: 大型低温重力波望遠鏡KAGRA
1. 研究動機
3 km
3 km
Power Recycling
Cavity
Signal Recycling
Cavity
Photo detector
干渉計のコンフィギュレーション：
極低温
Fabry-Perot Cavities

## Slide 50: SASで用いる低周波振動子
2. 低周波防振装置の概要
倒立振り子
Inverted Pendulum (IP)
それぞれ水平、鉛直方向を防振
反ばね効果で共振周波数を低減 （IP: 50 mHz, GAS: 300 mHz）
GAS フィルター
Geometric Anti-Spring Filter

## Slide 51: 他自由度からのカップリング
2. 低周波防振装置の概要
装置の非対称性によるVertical からのカップリング ～１％程度
ビームスポットのずれによるPitch, Yaw からのカップリング ～10-3 m/rad

## Slide 52: Type-Aの防振性能
2. 低周波防振装置の概要
10 Hz で 8桁程度のマージン
実際は1 Hz以上でヒートリンク由来の振動が問題となる

## Slide 53: Type-Bpの防振性能
2. 低周波防振装置の概要
10 Hz で2桁程度のマージン
倒立振り子のよる低周波防振がないため、0.5 Hz付近の振動が問題

## Slide 54: 倒立振り子の制御
LVDT (磁場を利用した変位センサー) とgeophone (速度計測地震計) の2種類のセンサーを組み合わせて制御
3. 防振装置の制御
水平3自由度(X, Y, θz)の制御

## Slide 55: センサーのブレンディング
低周波ではLVDT, 高周波ではgeophoneの信号を利用したsuper-sensorを構築
足し合わせて1になるLow-Pass, High-Passフィルタを利用
ブレンディングフィルターの設計は制御の安定性に影響しない
3. 防振装置の制御
∝f4
∝f-4

## Slide 56: OSEMによる制御
TM,IMにそれぞれ4個、6個のOSEMを配置。
それぞれ3自由度,6自由度を制御可能
3. 防振装置の制御

## Slide 57: センサーのブレンディング
3. 防振装置の制御
制御後の地面振動雑音
Geophoneのセンサー雑音カップリング
低周波でブレンドするほど、地面振動による揺れは小さくなる
ブレンドする周波数が低すぎると、geophoneの雑音カップリングが増大
クロスオーバー周波数は50 mHz付近が最適

## Slide 58: 制御シミュレーションの結果
3. 防振装置の制御
一つのモードを除き、1/e減衰時間を1分以内に収めることが可能
1. Calm-down Phase

## Slide 59: 制御シミュレーション結果
3. 防振装置の制御
鏡のRMS速度： < 0.2 [um/sec]
鏡のRMS角度： < 0.2 [urad]
2. Lock-acquisition Phase
制御後
⇔ 要求値： 0.5 [um/sec]
⇔ 要求値： 1 [urad]
要求を満たす

## Slide 60: 制御シミュレーション結果
3. 防振装置の制御
センサー雑音の干渉計信号へのカップリング
3. Observation Phase
F2 LVDT
WFS (想定雑音レベル：1e-12 [rad/√Hz])

## Slide 61: デジタル制御系
4.制御実験
KAGRA本番と同等のデジタルシステムを使用
ADC, DACの量子化雑音 ~μV/√Hz 導入、制御帯域に制限 (<~100 Hz)
多自由度の複雑な制御を実装しやすい
（防振装置の制御帯域は~1 Hz程度）

## Slide 62: 制御試験結果
制御後の地面から鏡の伝達関数
2. Lock-acquisition Phase
4.制御実験

## Slide 63: 制御試験結果
ロック前後のフォトセンサのスペクトル比較
4.制御実験
3. Observation Phase
フォトセンサが固定されているフレームの共振

## Slide 64: 制御試験結果
ロック後のフォトセンサのスペクトル
OSEMのダンピング制御を切り替えたときの比較
4.制御実験
3. Observation Phase
フォトセンサが固定されているフレームの共振

## Slide 65: 制御試験結果
測定されたカップリングより予想される雑音レベルと要求値の比較
WFSの雑音として1e-12 [rad/√Hz] を想定
4.制御実験
3. Observation Phase
アラインメント制御雑音のカップリング
F2 LVDT からのカップリング

## Slide 66: 長期観測データ
倒立振り子の制御
4.制御実験
トップステージ変位
フィードバック力の変化

## Slide 67: 長期観測データ
GASフィルターの制御
4.制御実験
LVDT変位
フィードバック力の変化

## Slide 68: 長期観測データ
光テコの制御
4.制御実験
光テコ出力
フィードバック力の変化

## Slide 69: 長期観測データ
フォトセンサロック
4.制御実験
フォトセンサ出力
フィードバック力の変化

## Slide 70: 長期観測データ
温度変化
4.制御実験

## Slide 71: KAGRA-SAS開発の流れ
前哨機TAMA-SAS
  プロトタイプ開発(A. Takamori)
  TAMA-SAS運用 (K. Arai, R. Takahashi)
概要設計（0次設計）
  全体機械設計 (R. DeSalvo, R. Takahashi)
  制御系の配置 (R. DeSalvo)
  低温懸架系の概念設計 (+K. Yamamoto)
機械系シミュレーション
  剛体シミュレーションモデル開発
  防振性能の見積もり
  （低温）ヒートリンクからの振動計算
  （低温）サスペンション熱雑音の計算 (+ D. Chen, K. Somiya)
詳細設計（1次設計）
  設計図面 (R. DeSalvo, G. Promec)
  マスの配分 (R. DeSalvo)
  ワイヤー径の調整、ダンパー設計
制御系シミュレーション
  シミュレーションコード開発
  Type-Bシミュレーション
  Type-A, Type-Bpシミュレーション (A. Shoda)
5. まとめ
制御系設計
  要求値確認 (+Y. Michimura)
  制御トポロジー設計
  制御フィルタ設計
プロトタイプ調達
  プロトタイプ詳細設計(R. DeSalvo)
  実験施設の調整(R. Takahashi)
  機械系調達 (R. Takahashi)
  デジタルシステム調達(O. Miyakawa)
プロトタイプ組立
  組立手順(R. DeSalvo)
  プロトタイプ組上指揮 (+F. Pena)
  追加部品の設計・調達
プロトタイプ試験
  デジタル制御系の設計
  実験指揮
本番
  プロトタイプからのフィードバック(+F. Pena)
  調達 (R. Takahashi, T. Akutsu)
  組上、運用 (A. Shoda, F. Pena)

## Slide 72: 低温化における課題
ヒートリンクからの振動伝達
温度変化によるばね（GASフィルタ）の動作点変化
極低温で使えるセンサー・アクチュエータの開発
ヒートリンクから伝達される振動レベルの予想：
5. まとめ